## Calidad_imagen
CALIDAD DE IMAGEN CON EL FANTOMA MAMMO 156 - MEDICIÓN MANUAL
Trabajo de Grado - Karol Andrea Peña Arango · ARCAL XLIX §4.9.2
Fecha de evaluación: |  |  | Institución / sede: |  |  | Persona que evalúa:
Equipo (fabricante, modelo, serie): | [5 empty] | Imagen (archivo):
1. TÉCNICA DE ADQUISICIÓN (del encabezado DICOM; imagen procesada FOR PRESENTATION)
kV | Ánodo / filtro | mAs | Modo | Espesor (mm) | Fuerza (N) | DGM (mGy) = encabezado (dGy) × 100 | Ventana usada (WL / WW)
2. PUNTUACIÓN DE LOS OBJETOS · fibras y masas: 1 / 0.5 / 0 · micros: n.º de partículas vistas (0 a 6)
Objeto | Tamaño nominal (mm) | Respuesta | Puntuación | Contado (regla de corte) | Aporte | Cuenta para artefactos | Último contado | Observaciones
F1 · fibra | 1.56 |  |  |  |  | 0
F2 · fibra | 1.12 |  |  |  |  | 0
F3 · fibra | 0.89 |  |  |  |  | 0
F4 · fibra | 0.75 |  |  |  |  | 0
F5 · fibra | 0.54 |  |  |  |  | 0
F6 · fibra | 0.4 |  |  |  |  | 0
S1 · grupo de micros | 0.54 |  |  |  |  | 0
S2 · grupo de micros | 0.4 |  |  |  |  | 0
S3 · grupo de micros | 0.32 |  |  |  |  | 0
S4 · grupo de micros | 0.24 |  |  |  |  | 0
S5 · grupo de micros | 0.16 |  |  |  |  | 0
M1 · masa | 2 |  |  |  |  | 0
M2 · masa | 1 |  |  |  |  | 0
M3 · masa | 0.75 |  |  |  |  | 0
M4 · masa | 0.5 |  |  |  |  | 0
M5 · masa | 0.25 |  |  |  |  | 0
Artefactos (objetos con forma de fibra, grupo o masa fuera de su posición)
Tipo de artefacto | Cantidad | Resta en | Puntuación restada
Raya (forma de fibra) |  | fibras
Punto brillante (forma de micro) |  | micros
Mancha redonda (forma de masa) |  | masas
Otro (se registra, no resta) |  | — | —
Totales ARCAL
Tipo | Suma con corte | Restado por artefactos | Total | Mínimo | Estado | Corte en | Total del control anterior (opcional) | Cambio (ARCAL: ≤ 0.5, informativo)
Fibras |  |  |  | ≥ 4
Micros |  |  |  | ≥ 3
Masas |  |  |  | ≥ 3
3. FONDO Y UNIFORMIDAD · ROI de ~1 cm² en el fondo de la cera de cada celda, libre de objetos
Celda | Objeto de la celda | Media del ROI | Área del ROI (mm²) | Observaciones
1 | F1 · fibra
2 | F2 · fibra
3 | F3 · fibra
4 | F4 · fibra
5 | F5 · fibra
6 | F6 · fibra
7 | S1 · grupo de micros
8 | S2 · grupo de micros
9 | S3 · grupo de micros
10 | S4 · grupo de micros
11 | S5 · grupo de micros
12 | M1 · masa
13 | M2 · masa
14 | M3 · masa
15 | M4 · masa
16 | M5 · masa
|  | Esta imagen | Línea base (misma técnica) | Diferencia | Estado
Promedio de las medias Ī
Máximo
Mínimo
U = (máx − mín) / Ī × 100 (%) |  |  |  |  | SIN VEREDICTO
CV = DE de las medias / Ī × 100 (%) |  |  |  |  | SIN VEREDICTO
Regla de corte (ARCAL XLIX): se suma de mayor a menor hasta el primer objeto que no recibe 1 punto, incluido (0,5 suma, 0 no). Artefactos: raya → fibras, punto brillante → microcalcificaciones, mancha redonda → masas, otro → se registra y no resta. En fibras y masas cada artefacto resta el puntaje del último objeto contado, y el siguiente artefacto el del anterior. En microcalcificaciones cada artefacto le quita una partícula al último grupo contado, que se vuelve a puntuar.

## CAE_repetibilidad
REPETIBILIDAD DEL CONTROL AUTOMÁTICO DE LA EXPOSICIÓN - MEDICIÓN MANUAL
5 exposiciones seguidas del PMMA con el control automático activado y la misma técnica · prueba adaptada a imágenes procesadas (TECDOC-1958 §4.7)
Fecha de evaluación: |  |  | Institución / sede: |  |  | Persona que evalúa:
Equipo (fabricante, modelo, serie): | [5 empty] | Placas de PMMA:
1. TÉCNICA, DOSIS Y ROI DE 20 × 20 mm (4 cm²) A 60 mm DE LA PARED TORÁCICA, CENTRADA A LO ALTO
Exposición | Archivo | Hora | kV | Ánodo / filtro | Modo | Corriente I (mA) | Tiempo t (ms) | Carga Q = I·t/1000 (mAs) | mAs del encabezado (redondeado) | Espesor (mm) | Fuerza (N) | DGM (mGy) = encabezado (dGy) × 100 | ESD (mGy) | Media Ī del ROI | DE σ del ROI | SNR = Ī / σ
1
2
3
4
5
Media
CV = s / x̄ × 100 (%)
Desv. máx. = máx¦xᵢ − x̄¦ / x̄ × 100 (%)
2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (de este trabajo, adaptados del TECDOC-1958 §4.7 a imágenes procesadas)
Criterio | Valor | Tolerancia | Estado
La serie es una repetición: una sola combinación de kV, ánodo/filtro y modo |  | 1 combinación
CV de la carga Q (%) |  | ≤ 5 %
CV de la DGM (%) |  | ≤ 5 %
CV del SNR (%) |  | ≤ 5 %
3. REFERENCIA DEL EQUIPO: serie completada más antigua con la misma técnica (kV ± 0.5, ánodo/filtro igual, espesor ± 2 mm)
La primera serie de cada técnica no se compara: queda como referencia.
Serie de referencia (fecha, archivo):
Medida | Media de esta serie | Media de la referencia | Δ = (x̄ − x̄ref) / x̄ref × 100 (%) | Tolerancia | Estado
Carga Q (mAs) |  |  |  | ± 15 %
DGM (mGy) |  |  |  | ± 15 %
SNR |  |  |  | ± 15 %
La carga real es Q = I · t / 1000, porque el mAs del encabezado viene redondeado a un entero y esconde la variación. El módulo quita la variación lenta del fondo antes de calcular σ; a mano σ sale algo mayor y el SNR algo menor, así que conviene medir siempre de la misma forma. La dosis glandular media (DGM) viene en el encabezado en dGy (campo Organ Dose): multiplicarla por 100 para escribirla en mGy. Hora, tiempo, dosis en la entrada, media y desviación estándar del ROI son informativos.

## CAE_compensacion
COMPENSACIÓN DEL CONTROL AUTOMÁTICO DE LA EXPOSICIÓN - MEDICIÓN MANUAL
Una imagen por espesor de PMMA con el control automático activado (20, 45 y 70 mm) · prueba descriptiva, sin criterio (TECDOC-1958 §4.8 adaptada)
Fecha de evaluación: |  |  | Institución / sede: |  |  | Persona que evalúa:
Equipo (fabricante, modelo, serie):
1. TOMAS ORDENADAS DE MENOR A MAYOR ESPESOR COMPRIMIDO · ROI de 20 × 20 mm a 60 mm de la pared torácica (informativo)
Toma | Láminas usadas | Espesor comprimido (mm) | kV | Ánodo / filtro | Corriente I (mA) | Tiempo t (ms) | Carga Q (mAs) | DGM (mGy) = encabezado (dGy) × 100 | ESD (mGy) | Media Ī del ROI | DE σ del ROI | SNR = Ī / σ | Archivo
1
2
3
4
5
Control de espesores:
Sin criterio de aceptación: se registran la técnica que elige el control automático, la carga y la dosis para cada espesor. El criterio del protocolo (TECDOC-1958 §4.8) compara la relación señal diferencia ruido de un objeto de aluminio sobre el PMMA con la de la toma de 45 mm, y las imágenes actuales no tienen ese objeto. El SNR de la imagen procesada no sirve para comparar espesores, porque el procesamiento iguala el ruido.

## Resumen_QC
INFORME RESUMEN Y CONFORMIDAD DEL CONTROL DE CALIDAD EN MAMOGRAFÍA
Prueba / parámetro | Valor medido | Tolerancia | Estado | Origen
Calidad de imagen · Fibras |  | ≥ 4 |  | ARCAL XLIX §4.9.2
Calidad de imagen · Grupos de microcalcificaciones |  | ≥ 3 |  | ARCAL XLIX §4.9.2
Calidad de imagen · Masas |  | ≥ 3 |  | ARCAL XLIX §4.9.2
Calidad de imagen · Uniformidad U (%) |  | sin veredicto | NO APLICA | línea base del equipo
Calidad de imagen · CV de las celdas (%) |  | sin veredicto | NO APLICA | línea base del equipo
Repetibilidad del control automático · Una sola combinación de técnica |  | 1 combinación |  | de este trabajo
Repetibilidad del control automático · CV de la carga (%) |  | ≤ 5 % |  | de este trabajo (adaptado del TECDOC-1958 §4.7)
Repetibilidad del control automático · CV de la DGM (%) |  | ≤ 5 % |  | de este trabajo (adaptado del TECDOC-1958 §4.7)
Repetibilidad del control automático · CV del SNR (%) |  | ≤ 5 % |  | de este trabajo (adaptado del TECDOC-1958 §4.7)
Repetibilidad del control automático · Δ carga vs referencia (%) |  | ± 15 % |  | de este trabajo (TECDOC 4.7 adaptado)
Repetibilidad del control automático · Δ DGM vs referencia (%) |  | ± 15 % |  | de este trabajo (TECDOC 4.7 adaptado)
Repetibilidad del control automático · Δ SNR vs referencia (%) |  | ± 15 % |  | de este trabajo (TECDOC 4.7 adaptado)
Compensación del control automático · Compensación del CAE | descriptiva | sin criterio | NO APLICA | Criterio pendiente del objeto de aluminio
DICTAMEN: | SIN DATOS
Los criterios marcados «de este trabajo» son provisionales: no vienen de un protocolo y se revisan con la línea base de la institución. Las pruebas del control automático se evalúan sobre imágenes procesadas (FOR PRESENTATION) y no reemplazan las pruebas del TECDOC-1958 §4.7 y §4.8.

## Referencia_Tolerancias
CRITERIOS VIGENTES
Prueba | Criterio | Origen
Calidad de imagen · puntuación | Fibras ≥ 4, grupos de microcalcificaciones ≥ 3, masas ≥ 3 | ARCAL XLIX §4.9.2
Calidad de imagen · puntuación por objeto | Fibras: 1 completa, 0.5 más de la mitad, 0 menos. Grupos: 1 si se ven ≥ 4 de 6, 0.5 si 2 o 3, 0 si < 2. Masas: 1 completa y circular, 0.5 parcial, 0 no se ve | ARCAL XLIX §4.9.2
Calidad de imagen · cambio entre controles | Ningún total cambia más de 0,5 puntos (el módulo aún no lo evalúa) | ARCAL XLIX
Calidad de imagen · uniformidad | U y CV sin veredicto; se guardan como línea base del equipo | sin criterio publicado
Repetibilidad del control automático · repetición | Una sola combinación de kV, ánodo/filtro y modo | de este trabajo
Repetibilidad del control automático · repetibilidad | CV ≤ 5 % de la carga, la DGM y el SNR | de este trabajo (adaptado del TECDOC-1958 §4.7)
Repetibilidad del control automático · línea base | Desviación ≤ 15 % respecto a la referencia del equipo | de este trabajo, provisional (TECDOC-1958 §4.7)
Compensación del control automático | Sin criterio (descriptiva) | Criterio pendiente del objeto de aluminio