## Registro_QC_CT
CONTROL DE CALIDAD TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA - MEDICIONES MANUALES
Trabajo de Grado - Karol Andrea Peña Arango
Fecha de Evaluación: |  |  | Institución / Sede: |  |  | Persona que evalúa:
1. NÚMERO CT DEL AGUA Y RUIDO (Sección de Uniformidad)
Medición / Corte | Media HU Medida | Desv. est. σ (HU), solo en el corte central | Ruido (%) = σ / 1000 × 100 | Criterio Media | Criterio ruido | Estado Media HU | Estado Ruido | Observaciones
Corte 1 |  |  |  | 0 ± 5 HU
Corte 2 |  |  |  | 0 ± 5 HU
Corte 3 |  |  |  | 0 ± 5 HU
Corte 4 |  |  |  | 0 ± 5 HU
Corte 5 |  |  |  | 0 ± 5 HU
RESULTADO: |  |  |  | 0 ± 5 HU | ± 25 % de la línea base |  |  | La media HU es el promedio de los cortes. El ruido se mide en un solo corte, el central: escriba σ solo en esa fila. Ruido (%) = σ / 1000 × 100.
Línea base del ruido (%), mismo equipo y misma técnica: | [7 empty] | Si aún no hay línea base, este control pasa a serlo.
2. UNIFORMIDAD ESPACIAL (Misma imagen / corte que Sección 1)
Posición ROI | Media HU Medida | ROI Centro (HU) | Diferencia ¦HU_i - HU_centro¦ | Tolerancia Máxima | Métrica Global | Estado Uniformidad | - | Observaciones
Centro |  | 0 | 0 | ≤ 10 HU | ΔCT máx: | ESTADO GLOBAL:
Periférico Superior |  | 0 | 0 | ≤ 10 HU | 0
Periférico Derecho |  | 0 | 0 | ≤ 10 HU
Periférico Inferior |  | 0 | 0 | ≤ 10 HU
Periférico Izquierdo |  | 0 | 0 | ≤ 10 HU
3. LINEALIDAD DEL NÚMERO CT (Varillas de Calibración)
Material | HU nominal del fabricante (informativo) | HU Medido | Δ nominal (medido − nominal, informativa) | Tolerancia (vs línea base del equipo) | Estado Material | Métrica Regresión | Valor | Estado Linealidad | HU línea base del equipo (1.ª medición, mismo kV) | ΔCT vs línea base (HU)
CORTE 1
Polietileno (PE) | -92 |  |  | ± 5 HU |  | Coeficiente R² (informativo): |  | ESTADO LINEALIDAD:
Poliestireno (PS) | -24 |  |  | ± 5 HU
Agua (Fondo) | 0 |  |  | ± 5 HU |  | Respuesta monótona:
Nylon | 92 |  |  | ± 5 HU |  | Δ conjunto vs nominal (info):
Policarbonato (PC) | 102 |  |  | ± 5 HU |  | Plásticos con referencia: | 0 de 5
PMMA | 120 |  |  | ± 5 HU
CORTE 2
Polietileno (PE) | -92 |  |  | ± 5 HU |  | Coeficiente R² (informativo): |  | ESTADO LINEALIDAD:
Poliestireno (PS) | -24 |  |  | ± 5 HU
Agua (Fondo) | 0 |  |  | ± 5 HU |  | Respuesta monótona:
Nylon | 92 |  |  | ± 5 HU |  | Δ conjunto vs nominal (info):
Policarbonato (PC) | 102 |  |  | ± 5 HU |  | Plásticos con referencia: | 0 de 5
PMMA | 120 |  |  | ± 5 HU
CORTE 3
Polietileno (PE) | -92 |  |  | ± 5 HU |  | Coeficiente R² (informativo): |  | ESTADO LINEALIDAD:
Poliestireno (PS) | -24 |  |  | ± 5 HU
Agua (Fondo) | 0 |  |  | ± 5 HU |  | Respuesta monótona:
Nylon | 92 |  |  | ± 5 HU |  | Δ conjunto vs nominal (info):
Policarbonato (PC) | 102 |  |  | ± 5 HU |  | Plásticos con referencia: | 0 de 5
PMMA | 120 |  |  | ± 5 HU
PROMEDIO
Polietileno (PE) | -92 |  |  | ± 5 HU |  | Coeficiente R² (informativo): |  | ESTADO LINEALIDAD:
Poliestireno (PS) | -24 |  |  | ± 5 HU
Agua (Fondo) | 0 |  |  | ± 5 HU |  | Respuesta monótona:
Nylon | 92 |  |  | ± 5 HU |  | Δ conjunto vs nominal (info):
Policarbonato (PC) | 102 |  |  | ± 5 HU |  | Plásticos con referencia: | 0 de 5
PMMA | 120 |  |  | ± 5 HU
La línea base es la primera medición completa del equipo, al mismo kilovoltaje: escríbala una vez en J47:J52 y se copia a los demás cortes. Mientras no exista, las varillas salen SIN REFERENCIA y la linealidad se decide solo por el agua (0 ± 5 HU). Si esa primera medición no es confiable, descártela. Los valores nominales, el R² y las columnas «Δ nominal» y «Δ conjunto vs nominal» son informativos, sin criterio. «Respuesta monótona» comprueba que los 6 valores crezcan en el orden de la tabla (PE < PS < Agua < Nailon < PC < PMMA); si sale NO, revise cuál varilla es cuál.
4. RESOLUCIÓN ESPACIAL DE ALTO CONTRASTE
Método de Evaluación | Diámetro de la fila o ancho (mm) | Línea Base (opcional, seguimiento) | Frecuencia espacial (pl/cm) | Criterio de Aceptación | Estado Resolución | - | - | Observaciones
4A. Método Visual (Grupo Orificios Aire) |  |  |  | ≥ 5 pl/cm (protocolos distintos de tórax)
4B. Perfil sobre el alambre de 0,2 mm (ancho a media altura) |  |  | N/A | Sin criterio (informativo)
¿Protocolo de tórax? (SÍ / NO): | NO
5. RESOLUCIÓN DE BAJO CONTRASTE
Métrica | Valor Medido | Línea Base | Criterio de Aceptación | Estado Pruebas | - | - | - | Observaciones / Nota Importante
Diámetro Mínimo Perceptible (mm) | N/A | N/A | Igual o mejor que Línea Base | NO APLICA |  |  |  | NO APLICA: Las cavidades no se encuentran rellenas con solución de contraste.
6. ESPESOR DE CORTE (Láminas de Aluminio a 45°)
Lámina | Espesor Nominal (mm) | Ancho a media altura medido (mm) | Espesor real (mm) = ancho × tan 45° | Tolerancia Espesor | Estado Espesor | Dispersión (Máx - Mín) | Criterio dispersión | -
Lámina 1 | 5 |  |  | ± 1.0 mm
Lámina 2 | 5 |  |  | ± 1.0 mm
Lámina 3 | 5 |  |  | ± 1.0 mm
Ingresar Espesor Nominal (mm): | 5 | Promedio Real: |  | ESTADO ESPESOR: |  |  | Dato, sin criterio
Criterio de la sección: el promedio y cada una de las tres láminas deben quedar dentro de la tolerancia (Tabla 6 de la guía). La dispersión se registra como dato, sin criterio.
7. TAMAÑO DE PÍXEL (Verificación Geométrica)
Métrica | Diámetro interior real (mm) | Diámetro Medido (mm) | Error Relativo (%) | Tolerancia | Estado Verificación | - | - | Observaciones / Acción Recomendada
Diámetro Interno del Tanque | 214 |  |  | < 2.0 % |  |  |  | OK
Verificación recomendada; el módulo no la evalúa.

## Resumen_QC
INFORME RESUMEN Y CONFORMIDAD DE CONTROL DE CALIDAD TC
Prueba / Parámetro Evaluado | Valor Medido / Métrica | Tolerancia / Criterio | Estado Parcial | Nivel de Impacto | Dictamen / Recomendación
Número CT del agua (HU) |  | 0 ± 5 HU |  | Alto | Calibración de escala HU
Ruido relativo (%) |  | ± 25 % de la línea base |  | Alto | Dosis / Corriente de tubo / Algoritmo
Uniformidad Espacial (ΔCT máx) | 0 | ≤ 10 HU |  | Alto | Artefactos en rosquilla / Filtros de reconst.
Linealidad CT (mayor ¦ΔCT¦ vs línea base, HU) |  | Varillas ± 5 HU vs línea base; agua 0 ± 5 HU |  | Crítico | Calibración detector / Tabla de materiales
Resolución Alto Contraste (Visual) |  | ≥ 5 pl/cm (protocolos distintos de tórax) |  | Medio | Enfoque del tubo / Matriz / Filtro alto contraste
Resolución Bajo Contraste | N/A | Vs Línea Base | NO APLICA | Medio | Sin contraste en cavidades
Espesor de Corte Promedio |  | Tabla 6 de la guía |  | Medio | Colimación / Ancho de haz
Dispersión entre láminas (dato) |  | Sin criterio | NO APLICA | Bajo | Alineación del fantoma / Mesa
Verificación Tamaño de Píxel |  | < 2.0 % |  | Crítico | Geometría DICOM / Calibración de campo (FOV)
DIAGNOSTICO Y ESTADO GLOBAL DEL TOMÓGRAFO
DICTAMEN FINAL: | SIN DATOS

## Referencia_Tolerancias
TABLAS DE REFERENCIA Y VALORES ESPERADOS (PRO-CT AAPM)
Linealidad: valores nominales del fabricante (informativos) y criterio contra la línea base del equipo
Material | HU Nominal Fabricante | Criterio | Nota
Polietileno (PE) | -92 | ± 5 HU vs línea base del equipo | Nominal informativo, sin criterio
Poliestireno (PS) | -24 | ± 5 HU vs línea base del equipo | Nominal informativo, sin criterio
Agua (Fondo) | 0 | 0 ± 5 HU | El 0 HU es la definición de la escala
Nylon | 92 | ± 5 HU vs línea base del equipo | Nominal informativo, sin criterio
Policarbonato (PC) | 102 | ± 5 HU vs línea base del equipo | Nominal informativo, sin criterio
PMMA | 120 | ± 5 HU vs línea base del equipo | Nominal informativo, sin criterio
Criterios vigentes
Número CT del agua | 0 ± 5 HU | AAPM / ARCAL / TECDOC
Ruido | ± 25 % respecto a la línea base (σ de un solo corte) | TECDOC-1958
Uniformidad (ΔCT máx.) | ≤ 10 HU | TECDOC-1958
Resolución de alto contraste | ≥ 5 pl/cm | ≥ 6 pl/cm en protocolos de tórax; el ancho a media altura del alambre es un dato sin criterio
Espesor de corte | Tabla 6 de la guía (TECDOC-1958) | ≤ 1 mm: < nominal + 0,5 mm; 1 a 2 mm: ± 50 %; > 2 mm: ± 1 mm; el promedio y las 3 láminas en tolerancia; la dispersión es un dato
Tamaño de píxel | < 2 % | Recomendado; el módulo no lo evalúa